- SBC-2026-L001妇科检查床

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 用途：供医疗单位妇产科、泌尿科、肛肠科做检查、治疗等使用

- 规格型号：床面尺寸1300*550 mm ±30mm

- 高度调节范围：600mm--800mm±20mm，通过脚踏式液压油缸调节，缸体为全铝合金材质，推力≥10000N，优质耐磨耐高压密封圈。提供油缸品牌和采购合同。

- 调节范围：背部升降角度为-10°~60°±5°，通过背部两侧的气弹簧可调

- 高度调节方式：双脚踏式液压油缸调节键：一踏板脚踏键液压油缸上升调节，一踏板键放压下降

- 背板调节方式：背板两侧都有双调节拉手；通过任一侧拉手调节气弹簧升降背板。

- 外壳材质：底盘、立柱、侧板、背板均由亚克力模具覆盖件包覆，美观易清理。背部后罩可打开放置一次性床单卷。

- 床面材质：床面采用PU面料模具发泡一次成型，无缝设计，带导流层，防止液体渗入。

- 检查床：灯源信息：LED ≥3W；产品色温：4000~5000K；照 度:≥5000Lux；灯头直径≤30mm；光斑直径可通过遮光罩调节