- SBC-2026-L002一氧化氮呼气分析仪

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 一、功能要求

- 1. 适用范围：可检测呼出气中一氧化氮（NO）和一氧化碳（CO）气体浓度。

- 2. 采样方式：支持在线、离线、潮气等多种采样模式，满足不同检测场景需求。

- 3. 离线采样性能：离线采样器配置压力与流量控制组件，允许患者多次呼气采集气体样本。

- 4. 潮气采样防护：潮气采样器集成吸气过滤装置，操作简便，可有效过滤空气中的污染物

- 5. 呼气流速规格：支持口呼气流速多档位调节（含50±10%ml/s、200±10%ml/s档位），鼻呼气流速支持10ml/s档位，可分段检测支气管、肺泡及鼻腔NO浓度。

- 6. 联检功能：具备多指标联合检测能力，至少涵盖FeNO50、FeNO200、（FeNO+CaNO）、上下气道（FeNO+FnNO）等检测项目。

- 7. 数据互联：支持与医院HIS、LIS等主流医疗信息系统数据对接，实现检测数据共享。

- 8. 软件配套：配备专用PC测试软件，可自动生成标准化检测报告

- 二、性能参数

- 1. 测试范围：NO检测范围0ppb－3000ppb；CO检测范围0ppm-250ppm。

- 2. 检测下限：NO检测下限≤3ppb；CO检测下限≤2ppm。

- 3. 检测准确性：与标准配气比对，NO测定值＜50ppb时，误差≤±3ppb；测定值≥50ppb时，误差≤±10%；CO测定值≤20ppm时，误差≤±2ppm；测定值＞20ppm时，误差≤±10%。

- 4. 重复性：多次检测相对偏差CV≤10％。

- 5. 运行稳定性：2小时内连续测量的浓度变化率（相对漂移）≤±10%。

- 三、质量控制与保障

- 1. 过程监控：仪器可自动监控并实时提示测试状态（含吸气、呼气流速、压力、时间等参数）及分析过程，确保采样与分析的准确性、重复性。

- 2. 校准功能：支持标准气校准、呼出气检验校准，具备自主标定相关技术，可通过模拟人体呼出气模式完成校准，满足日常质控需求。

- 3. 标准气供应：生产厂家具备标准气制备资质与能力，质保期内免费提供符合要求的一氧化氮标准气。