- SBC-2026-L004 T组合

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

作用：预期用于医疗机构产房、婴儿病房和新生儿重症监护室，为体重不超过10kg的婴儿提供受控和准确的复苏抢救，是一台人工操作、气体驱动的的复苏装置。

- 适用复苏对象：	体重≤10Kg的婴儿

- 复苏气体氧浓度	：21~100%

- 复苏气体流量范围	：5~15L/min

- 最大安全压力（Pmax）设置范围：	在规定气源输入流量范围内，设置范围为：1~60cmH2O

- 工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）：	当流量为5L/min时，不少于75min；

- 吸气峰压（PIP）设置范围：当流量为5L/min时，峰值不少于57cmH2O；

- 呼气末正压（PEEP）设置范围	：当流量为5L/min时，峰值不少于8cmH2O；