糖化血红蛋白仪（高效液相色谱法）技术参数

- ★检测原理：离子交换高效液相色谱法（HPLC）

- 显示屏：10英寸彩色触摸屏，中文操作系统

- 变异体识别：可识别HbE、HbD、 HbS、HbC血红蛋白变异体

- 进样系统：≥50个自动进样位，1个急诊位

- 测试速度：最快检测速度＜100s/T

- ★过滤器检测次数不小于1600次

- 重复性：CV＜1.0%

- 检测范围：3%~20%

- ★采样量：全血≤3μL

- ★样本混匀功能：仪器支持样本管颠倒摇匀功能

- 检测波长：415mm/500mm双波长检测

- 国际认证：获得NGSP和IFCC认证

- 系统支持全自动扫描条形码功能

- 试剂余量提示：具有试剂剩余量提示功能，在试剂剩余量不足时发出警报

- 具有采血管穿刺功能

- 联网功能：系统具备RS-232接口，支持双向HIS/LIS系统连接功能

- 存储系统：系统内存可以存储≥100000个测试结果

- ★2025 年度国家卫生部室间质评单独分组，入组大于 500 家。

- 中文报告：系统以热敏打印机打印中文报告，报告包括样本ID号、检验时间、IFCC浓度值、NGSP面积比、ADA平均血糖。