- SBC-2026-L006干眼雾化熏蒸系统

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

1、语音播报功能：全程语音播报

2、参数记忆功能：设置参数后自动记忆，下次无需调试；

3、模式切换：常温雾化、加热雾化及薰蒸模式等常用模式自由切换

4、雾化杯容量：0-140ML；

5、温度设置及控制范围：30~45℃（可调节）；

6、温度异常语音报警功能：有；

7、温度检测方式：管路出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同；

8、超高温报警功能：有超高温语音报警及保护功能，双温度探头监测温度；
9、主机超声工作频率：2.4MHz±10% 。
10、雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于60%。
11、最大雾化率：≥1ml/min；
12、可以加中药、也可以加西药，机器内部自主升温降温，无需外置加热管路（加热丝等），管路为一次性管路，无管路消毒问题；
13、保护功能 ：加热锅或水槽内水位正常时面板缺水灯熄灭，加热锅或水槽内水位过低时，面板缺水灯变亮并发出缺水语音报警，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后可正常雾化；
14、具有风量、雾量、治疗时间调试功能；

15、有预留气体接口，可外接安全气体输入