灌注泵参数

（一）流量参数

1.流量调节范围：0~4000ml/min，连续无级调节

2.流量精度：≤±5%，支持L/min/ml/min双单位显示（适配0.5L/min等常用档位）

3.控制模式：恒流/恒压双模式，流量实时数字显示，支持手术流量预设

（二）压力参数

1.压力调节范围：0~300mmHg，连续可调

2.压力精度：≤±8mmHg，二级过压报警（250/300mmHg），过压声光报警并自动降流

3.压力监测：实时显示实际工作压力，支持压力异常（骤升/骤降）报警

（三）安全防护系统

1.具备防逆流+防管路堵塞核心防护，适配一次性无菌冲洗管路

2.低液位报警，无液体/管路脱落时自动停止输出，防止空转损坏

3.故障自诊断功能，可显示故障代码，便于快速排查

（四）操作与物理特性

1.操作方式：触屏+旋钮双操作，界面简洁，医护易上手

2.电源：220V/50Hz，额定功率≤150VA，适配手术室供电

3.噪音：≤60dB(A)，体积适配手术室标准台车，可移动

4.显示：液晶显示屏，参数清晰，可视角度广

（五）适配性要求

1.兼容泌尿外科常规内镜：输尿管硬镜/软镜、经皮肾镜

2.管路兼容：适配省级阳光采购平台可采的通用一次性冲洗管路，无品牌绑定

二、配置与售后要求

（一）标配清单（1套）

灌注泵主机1台、可复用冲洗管路3套、产品操作手册1份、原厂校准报告1份

- 售后保障

1.整机质保：≥2年，核心电机/泵头质保≥3年

2.维修响应：国内厂家售后，能及时上门维修及寄修。

3.技术支持：免费上门安装调。

4.耗材保障：长期供应配套耗材，报价透明，无强制捆绑销售