- SBC-2026-144物理治疗项目

- 设备功能要求、配置说明及技术需求

- 包括神经肌肉电刺激仪1台，以及体外膈肌起搏器2台

- 神经肌肉电刺激仪1台

- 功能要求与技术参数：

- 1、输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波。

- 2 输出频率：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲频率为500Hz调制波频率为0.5Hz～5Hz。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲频率为0.5Hz～5Hz。允差为每档最高频率的±10%。

- 3、脉冲宽度和调制波脉宽：治疗选择第Ⅰ档：输出脉冲宽度为1ms，调制波脉宽为10ms。治疗选择第Ⅱ档：输出脉冲宽度为10ms。。

- 4、输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip从0mA～100mA连续可调。最大输出值允差±30%。

- 5、定时时间：定时设置不少于5min、10min、15min、20min、25min、30min这几个档位，允许偏差±10%。

- 6、 连续工作时间：仪器连续工作时间不少于4h。

- 体外膈肌起搏器  2台

- 功能要求与技术参数：

- 1.脉冲频率：可调单频，30-50Hz可选择，步进5Hz, 。

- 2.脉冲宽度≤200us。

- 3.起搏次数：5-15次/分钟可选择。

- 4.刺激强度：0-30单位可选择。

- 5.治疗时间：5-100min可选择。

- 6.具备左、右双通道，双通道同时调节。

- 7.脉冲幅度值：在负载阻抗为500Ω时，输出脉冲幅度不大于30V。

- 8.开路测量，输出峰值电压必须不超过 500V。

- 9.适配器：100-240V～50/60Hz, Max 0.18A。

- 10.具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能。

- 开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能